## Slide 1: Техническое обслуживание медицинской техники
Лекция 1 Введение в дисциплину
Авторы:
Стрекаловская Алевтина Дмитриевна доцент кафедры медико-биологической техники , кандидат биологических наук
Рачинских Александр Владимирович старший преподаватель кафедры медико-биологической техники
Бакаев Антон Алексеевич преподаватель кафедры медико-биологической техники
Маленкина Ксения Александровна заведующий лабораторией кафедры медико-биологической техники

## Slide 2: Лекция 1 Введение. Термины и определения
Обзор состояния ИМТ в ЛПУ
Введение
Термины и определения
Содержание ТО и ремонта ИМТ
Этапы и содержание комплексного ТО
Контроль и учет технического состояния изделий

## Slide 3: Лекция 1 Введение. Термины и определения
В настоящее время во многих УЗ в связи с недостатком финансирования часто возникает вопрос о том, надо ли вообще проводить техническое обслуживание медицинской техники, т.е. надо ли платить сервисным организациям (СО) достаточно ощутимые деньги за какие-то процедуры с медицинскими приборами и оборудованием, которые и без того хорошо работают.
При этом главные врачи этих УЗ просят указать – в каком именно нормативном документе написано, что надо проводить техническое обслуживание ИМТ.
Таких документов много, например, уже упоминавшееся Методические Рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники» (п. 3.1), РД50—717—92 (МЭК 930—88) «Руководство по безопасной эксплуатации электромедицинских изделий для администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений» (п/п. 5 Введения) , однако дело не в том, приказано или нет проводить техническое обслуживание медицинской техники. Дело в экономике – выгодно ли для УЗ проводить полноценное комплексное техническое обслуживание (КТО) медицинской техники или нет.

## Slide 4: Лекция 1 Введение. Термины и определения
Техническое обслуживание медицинской техники - Комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании.
Ремонт медицинской техники - Совокупность операций по восстановлению исправности и работоспособности изделия, восстановлению ресурсов или их составных частей.

## Slide 5: Лекция 1 Введение. Термины и определения
Содержание технического обслуживания и ремонта ИМТ
Оборудование характеризуется сроком эксплуатации, который определяется его индивидуальными качествами, воздействиями условий внешней среды, частотой его применения и техническим обслуживанием. Многие неисправности можно предотвратить при помощи полноценного технического обслуживания. Техническое обслуживание является обязательным условием поддержания функциональной надежности, работоспособности и ресурса медицинской техники, а также обеспечения достоверности диагностики и качества лечения, соответствия требованиям безопасной эксплуатации

## Slide 6: Лекция 1 Введение. Термины и определения
Этапы и содержание комплексного технического обслуживания
Комплексное техническое обслуживание (КТО) медтехники включает в себя совокупность организационно-технических мероприятий и работ по обеспе­чению работоспособного состояния медтехники, предповерочной метрологической подготовки и текущему ремонту медицин­ской техники.
Эксплуатация изделия должна быть спланирована таким образом, чтобы позволить проведение намеченных процедур по техническому обслуживанию (включая любое калибрование). Это означает, что администрация УЗ при планировании эксплуатации ИМТ должна предусматривать для этого необходимые перерывы, во время которых технический и медицинский персонал будут проводить регламентные работы.
КТО медицинской техники представляет собой единый техно­логический процесс и включает в себя следующие виды работ: контроль технического состояния, техническое обслуживание, текущий ремонт и метрологическую подготовку медицинской техники к государственной поверке

## Slide 7: Лекция 1 Введение. Термины и определения
Контроль и учет технического состояния изделий
Система технического обслуживания и ремонта медицинской техники основывается на систематическом контроле и учете технического состояния изделий в процессе их эксплуатации с целью определения вида технического состояния изделия:
- исправности или неисправности;
- работоспособности или неработоспособности;
- достижения или не достижения предельного состояния

## Slide 8: Лекция 1 Введение. Термины и определения
Контроль и учет технического состояния изделий
Система технического обслуживания и ремонта медицинской техники основывается на систематическом контроле и учете технического состояния изделий в процессе их эксплуатации с целью определения вида технического состояния изделия:
- исправности или неисправности;
- работоспособности или неработоспособности;
- достижения или не достижения предельного состояния

## Slide 9: Лекция 1 Введение. Термины и определения
Отнесение проводится в соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной функции по отнесению технических средств к средствам измерений, утвержденным приказом Минпромторга России от 15.02.2010 №122.
Экспертиза проводится по документам , присланным заявителем.
(Статья 9, Закона РФ 102-ФЗ)

## Slide 10: Лекция 1 Введение. Термины и определения
В результате проведения экспертизы бывают три варианта решения:
- техническое средство является средством измерений;
- техническое средство не является средством измерений;
- техническое средство имеет встроенные средства измерений.

## Slide 11: Лекция 1 Введение. Термины и определения
В первом случае (пример):
Тонометр медицинский «Icare» используется при диагностировании, регулярном обследовании и скрининге больных с глаукомой.
Тонометр медицинский «Icare» предназначен для измерения интраокурярного давления.
Принцип действия тонометра основан на измерении индуктивности при отскоке наконечника от роговицы, что позволяет измерять интраокулярной давление быстро, точно без анестезирования глаза.
В представленном Руководстве по использованию и эксплуатации отсутствуют технические и метрологические характеристики.
На официальном сайте изготовителя в описании прибора указаны следующие метрологические характеристики тонометра:
- Диапазон измерения внутриглазного давления – от 7 до 50 мм.рт.ст.
- Точность измерения внутриглазного давления: ± 1,2 мм.рт. ст.
- Воспроизводимость измерения внутриглазного давления: ˂8%
Таким образом, рассматриваемое техническое устройство соответствует признакам, приведённым в определении для средств измерений, и должно быть отнесено к средствам измерений.

## Slide 12: Лекция 1 Введение. Термины и определения
Во втором случае (пример):
Дефибриллятор «HeartStart FRx» предназначен для прекращения фибрилляции желудочков путем стимуляции сердца электрошоком и восстановления нормального сердечного ритма.
В Руководстве пользователя на Дефибриллятор «HeartStart FRx» отсутствуют метрологические характеристики.
В соответствии с Законом РФ № 102-Ф3 «Об обеспечении единства измерений» (статья 2) к средствам измерений относятся технические средства, предназначенные для измерений, а измерение – совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины.
Из представленной на экспертизу технической документации следует, что Дефибриллятор «HeartStart FRx» в процессе функционирования не определяет количественные значения величин.
Таким образом, рассматриваемое техническое устройство не соответствует признакам, приведённым в определении для средств измерений, и не должно быть отнесено к средствам измерений.

## Slide 13: Лекция 1 Введение. Термины и определения
В третьем случае (пример):
В Руководстве пользователя на Аппарат наркозный «Dameca MRI508» отсутствуют метрологические характеристики.
В соответствии с Законом РФ № 102-Ф3 «Об обеспечении единства измерений» (статья 2) к средствам измерений относятся технические средства, предназначенные для измерений, а измерение – совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины.
Из представленной на экспертизу технической документации следует, что Аппарат наркозный «Dameca MRI508» в процессе функционирования не определяет количественные значения величин.
Таким образом, рассматриваемое техническое устройство не соответствует признакам, приведённым в определении для средств измерений, и не должно быть отнесено к средствам измерений.
В состав Аппарата наркозного «Dameca MRI508» входит измеритель концентрации О2 (%) и измеритель объема вдоха/выдоха (мл).
В соответствии с ГОСТ Р 15.013-1994 «Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия» в Разделе 5 указано «Для средств измерений медицинского назначения (СИМН), в том числе средств измерений, встроенных или входящих в состав медицинских аппаратов и приборов, нормируемых по техническим условиям, устанавливают испытания типа СИМН в соответствии с ПР 50.2.009 и медицинские испытания, для остальных медицинских изделий – технические и медицинские испытаний. Испытания типа СИМН и технические испытания проводят до медицинских испытаний», а также «При наличии встроенного средства измерения, нормируемого по техническим условиям или входящего в состав медицинского изделия, допускается проведение испытаний по п. 5.3. с обязательным привлечением Государственного центра по испытаниям СИМН в соответствии с приложением Г по ПР 50.2.009».