Количественное определение белка биуретовым методом

Определение концентрации белка проводят при изучении, выделении и очистке белков; в промышленности в процессе получения ферментов, пищевых белков, белковых лекарственных препаратов.

Существует много различных методов количественного определения белков. Среди них широкое распространение получили колориметрические методы, основанные на способности белков давать окрашенные комплексы с рядом реактивов (цветные реакции). Среди этих методов наиболее распространены биуретовый метод и его модификация (метод Лоури).

Цель работы

Освоить работу фотоэлектроколориметра (ФЭК). Научиться строить стандартные калибровочные кривые. Определить содержание белка в пробе с неизвестной концентрацией.

Принцип метода

Биуретовый метод основан на образовании окрашенного в фиолетовый цвет комплексного соединения азота, входящего в состав пептидных связей белка, с ионами двухвалентной меди в щелочной среде (биуретовая реакция). Интенсивность развивающейся окраски раствора прямо пропорциональна концентрации белка и определяется фотометрически. Для количественного определения белка измеряют интенсивность окраски стандартных растворов белка с известной концентрацией (величину оптической плотности Д.т). По полученным данным строят график зависимости оптической плотности окрашенных растворов от концентрации в них белка (стандартную калибровочную кривую). На оси ординат всегда откладывают величину О как функцию от задаваемых значений.

Измеряют оптическую плотность Вх окрашенного раствора с неизвестной концентрацией белка и по стандартной кривой определяют в нем концентрацию белка. В качестве стандартного раствора белка обычно используют раствор сывороточного альбумина.

Ход работы

1. Приготовьте биуретовый реактив из исходного концентрата (медь сернокислая - 120 ммоль/л, калий йодистый - 300 ммоль/л, калий - натрий виннокислый - 320 ммоль/л, гидроксид натрия - 3 моль/л) и разведите его перед работой непосредственно перед работой в соотношении 1:19.

2. Приготовьте растворы трех концентраций:

- 0 мг/мл;

- 20 мг/мл;

- 30 мг/мл.

3. В три пробирки внесите растворы в соответствии с таблицей 4.3, перемешайте и инкубируйте в течение 30 мин при комнатной температуре.

Таблица 4.3 – Этапы количественного определения белка

| Реактивы и этапы | Контроль | Стандартный раствор белка |  |  | Раствор неизвестного белка, мг/мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 мг/мл | 20 мг/мл | 30 мг/мл |  |
| Раствор яичного альбумина, мл | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Н2О, мл | 0,2 | - | - | - | - |
| Биуретовый реактив, мл | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

4. Проведите фотоэлектроколориметрию против Н2О при длине волны = 545 нм и толщине кюветы 1 см и определите величину оптической плотности Д.т для каждого раствора.

5. Постройте калибровочную кривую зависимости оптической плотности окрашенных растворов от концентрации в них белка. На оси ординат всегда откладывают величину О как функцию от задаваемых значений.

6. Измерьте оптическую плотность раствора с неизвестной концентрацией белка и по стандартной кривой и определите в нем концентрацию белка.